附件：

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 冷冻干燥机 |  | 1.宁波新芝SCIENTZ-100F/B 2、永合创信 CTFD-100T 3、上海博登 DGJ--100H | 1、预冻干燥在原位进行，减少干燥过程的繁锁操作，实现了自动化。 2、搁板温度误差≤±1℃（平衡时），干燥效果均匀。 3、嵌入式7寸触摸屏操作，PLC控制器，PID调节温度，显示干燥曲线和历史曲线，配有USB下载接口，上位机软件，曲线打印。 4、隔板温度可调、可控，有三种升温方式（直线升温,斜率升温，到温计时），可实现程序升温。 5、具备三级权限控制，方便设备管理。 ▲6、采用水冷压缩机，压缩机、冷水机水箱和主机为一体式设计，无需外接冷水机或水塔。内置粉尘过滤系统，保证干燥室内的洁净度和空气质量。 7、配置充气阀，可充干燥惰性气体。 8、干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门，在操作过程中能清晰观察物料的变化过程。 ▲9、冷阱、冷凝盘管、隔板等与样品接触部分的材质采用316不锈钢，并提供材质证明。 10、具备两种操作模式（手动操作模式和自动控制模式）。 11、每层隔板都有单独的样品探头，实时观测样品温度。 ▲12、主机与真空泵为同一品牌，方便后期维护；另外可设定启动真空泵的冷阱温度值，冷阱温度低于设定值时才启动真空泵，同时配有全自动真空压差阀，延长真空泵使用寿命。 ▲13、配有远程监控系统，可通过2G/4G/GSM/Wi-Fi连接手机，使用者可远程查看所有数据并进行操作处理，技术人员可远程对设备进行维护保养及故障检测，可远程对使用者进行指导培训，同时可远程对设备进行系统升级及更改。 14、标配真空度控制功能，使热传导最大化。 15、具备电除霜功能，加速除霜速度，缩短干燥周期。 ▲16、具有共晶点测试功能，能掌握物料更好的升华温度，同时带有压升测试功能，便于判断冻干终点，调整冻干工艺。 ▲17、配有T型挂瓶架，可用于多歧管冻干瓶的冻干。 18、具备液压自动压盖功能。 ▲19、冻干面积：≥1.07㎡，隔板层数：4+1层。 20、西林瓶装瓶量（个）：φ12mm：7020，φ16mm：4190，φ22mm：2210。 21、板层降温速率为+20℃～-40℃ ≤60min（空载），板层升温速率为-40℃～+20℃≤60min（空载）。 22、捕水容量：≥15kg/批。 23、盘装液体量：≥15L。 24、冷阱最低温度：≤-80℃（空载）。 25、隔板温度范围：-50~＋70℃（空载）。 26、真空泵抽气速率：600L/min(60Hz)。 27、极限真空度：≤2Pa（空载）。 28、配置：1、主机1台；2、12L真空泵1台；3、油雾过滤器1个；4、粉尘过滤器1个；5、真空压差阀1个；6、1000ml茄形瓶8个。 | 台 | 2 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计金额：（大写）人民币 壹佰万元整 |  |  |  |  | （小写）¥1,000,000.00 |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期：3年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有货物必须是签订合同之日前 半年 内生产的产品，。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写其他补充事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日