附件

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 分析半制备液相色谱仪 |  | 1.安捷伦/1260 Infinity III 2.Waters/ARC 3.Thermo Fisher/ Vanquish Core | 一、工作条件要求： 1.电源：220V，50Hz电源； 2.环境温度：4～55℃； 3.环境湿度：＜95%。 二、仪器总体要求： 1.该系统由：输液泵（内置脱气机）、自动进样器、高容量柱温箱、可变波长检测器、自动馏分收集器、原装色谱工作站组成； ▲2.为了便于日后升级跟扩展，要求泵、自动进样器、高容量柱温箱、可变波长检测器、自动馏分收集器等模块之间必须为分体式模块化设计，必须相互间完全独立，既可堆叠使用，也可根据需要分开单独使用，不接受一体机式设计； 3.每个模块均为前面板掀开方式，便于维护跟操作； 4.各个模块之间的连接通讯方式为CAN连接方式； 5.所有模块均设有漏液传感器，自动漏液检测跟报警； 6.所有模块外盖均可回收利用，拆装迅速方便，而且利于通风跟散热。 三、泵系统： 1.四元泵，内置四通道真空脱气机，在线柱塞清洗装置； ▲2. 必须为串联式双柱塞往复泵，不接受并联方式。必须为齿轮传动，不接受皮带传动。20-100 μL自动连续可变冲程设计，可以在软件中直接调节，至少可以在软件上设定20个冲程（作为验收标指标）； ▲3.入口主动电磁阀设计，可根据使用流动相种类自动调节，可以确保使用高盐流动相时不会发生堵塞，如果是被动阀设计则视为不满足。 4.流量范围：0.001-10.0ml/min，增量：0.001ml/min； 5.流量精度：≤0.07%RSD； 6.流量准确度：±1%； 7.压力范围：0-600bar； 8.压力脉动：＜1.3%； 9.压力补偿因子：用户可根据流动相压缩系数选择； 10.PH值范围：1.0-12.5； 11.系统延迟体积：600μL； 12.组分范围：0～100%，最小递增率为0.1%； 13.混合精度：＜0.2%RSD。 四、自动进样器： ▲1.可进行编程进样，具备柱前衍生化、柱前样品自动稀释和自动混合等复杂进样方式； 2.样品容量：不低于132位（2ml样品瓶）； 3.进样范围：0.1~100L； 4.进样精度：< 0.25% RSD； 5.最高耐压：≥600bar。 6.交叉污染：<0.004%； ▲7.控制功能：为保证进样的稳定性，要求该进样器采用不产生气泡的高压计量泵取样，如采用落后的注射泵或低压计量泵+脱气机的形式，则视为不满足。 五、高容量柱温箱： ▲1.柱温范围：4~85 ℃； 2.温度稳定性：±0.1℃； 3.温度准确度：±0.5 ℃； 4.温度精度：±0.05 ℃； ▲5.控温模式：半导体控温，不接受风冷式设计； ▲6.单个柱温箱内具有不少于2个独立控温区，每个温区可独立设置不同温度； ▲7.箱容量：可同时放置不少于8根10 cm长或者4根30 cm长的色谱柱； ▲8. 柱温箱内部预留原厂阀位，可选装：2位/6通、2位/10通、4位/10通等多种不同类型的阀头，阀头配备RFID 标签，软件可自动识别。 六、可变波长检测器： 1.检测器类型：双光束光度计，支持双波长检测； 2.光源：氘灯； ▲3.最大数据采集速率：≥120Hz； ▲4.短期信号噪声：＜±0.25×10-5 AU（在230nm条件下）； 5.漂移：＜0.8×10-5AU/hr（在230 nm和254 nm条件下，双波长检测）； ▲6.吸光度线性范围：>2.5 AU； 7.波长范围：190-600 nm； 8. 波长准确度：±1nm； 9. 波长精度：＜±0.1nm； ▲10.狭缝宽度：≤6.5nm； 11.时间可编程控制：波长、极性、峰宽、灯开/关； 12.配分析型流通池：≤14 µL容积，10 mm流通池光程。 13.配制备型流通池：≤4 µL容积，3 mm流通池光程。 七、馏分收集器： ▲1、标配专利延迟传感器，自动测算峰检测与收集之间的时间差，准确开启收集阀门，这对微量组分的收集尤其重要。 ▲2、馏分收集的触发模式 (8种收集模式): 基于色谱峰 基于色谱峰，收集时间片段 基于色谱峰，收集体积片段 基于色谱峰，使用时间片段回收 基于色谱峰，使用体积片段回收 基于时间，收集一定数量的馏分 基于时间，收集时间片段 基于时间，收集体积片段 3、馏分收集模式： 不连续收集：适合所有收集容器，在两个收集容器之间，液流被导向废液 4、操作流速：0-100mL/min 5、容器及其容量（所有样品容器及其容量，仪器均自动识别，并自动计算实际载样量）： 5.1满盘：4块多孔板 5.2试管： 4045 mL(30 mm OD, 100 mm 高度) 60 25 mL(25 mm OD, 100 mm高度) 126 12 mL(16 mm OD, 100 mm 高度) 215 7 mL (12 mm OD, 100 mm 高度) 5.3半盘： 15个6-mL样品瓶 40个2-mL样品瓶 5.4多孔试管板： Eppendorf管27 个0.5 ml, 1.5 ml 或 2.5 ml 6、延迟体积：约500uL 7、最大流量：100 mL/min ▲8、安全性能：漏液报警，强制排风，故障检测并提示 ▲9、兼容性：一套系统可配备4个馏分收集器 八、色谱工作站技术指标要求： 1.原装正版操作软件，带独立光盘，Windows 操作环境，色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析），全中文的操作界面以及所有在线帮助； 2.免费提供独立的方法转换软件，即自动模拟和计算常规方法和快速方法的条件转化； 3.免费提供独立的仪器诊断和监测软件（独立于色谱工作站），全面诊断测试所有模块，并记录归档； 4.远程仪器控制功能，可从连接到服务器的任何控制面板中配置和启动仪器； 5.全新报告方式，批处理浏览色谱图，能够快速组织和查看结果； 6.自动分析功能，可自动采样、数据处理和生成报告。 ▲7.色谱软件具有实验室智能化管理助手功能； 7.1能够展示网络内所有连接仪器的实时状态，包括在线，离线，就绪，运行和报错等（提供系统运行截图证明材料）； 7.2能够统计每台仪器的使用率、统计每个使用人员的工作量、统计整个实验室每天数据的采集量（提供系统统计信息截图证明材料）； 7.3能够监测仪器的耗材使用情况，并在需要更换时提醒更换； 7.4能够生成统计信息报告，便于直接读取和引用； 7.5能够支持网络内仪器的维护管理，支持维护时间提醒； 九、配备有机废液收集管理系统： 1.可自动收集存储液相色谱仪分析过程中产生的有机废液； 2.整个系统全密闭，可完全杜绝废液挥发造成的二次污染； 3.具有液位传感器，废液体积超限自动报警； 4.具有有机废气吸附收集功能。 十、配置要求： 1.四元泵，1套 2.液相色谱仪系统工具包，1套 3.入口主动电磁阀，1套 4.在线柱塞杆密封冲洗装置，1套 5.自动进样器，1套 6.高容量柱温箱，1套 7.可变波长检测器，1套 8.原装色谱工作站软件（含实验室智能化管理助手），1套 9.工作站硬件（电脑+打印机），1套 10.色谱柱：2根 11.馏分收集器，1套 12.有机废液储存处理系统，1套. 13.备用耗材，1套 | 套 | 6 | 500,000.00 | 3,000,000.00 |
| 2 | 高效液相色谱仪 （VWD+ELSD） |  | 1.安捷伦/1260 INFINITY III 2.Waters/ARC 3.Thermo Fisher/ Vanquish Core | 一、工作条件要求： 1.电源：220V，50Hz电源； 2.环境温度：4～55℃； 3.环境湿度：＜95%。 二、仪器总体要求： 1.该系统由：四元梯度泵（内置脱气机）、自动进样器、高容量柱温箱、可变波长检测器、高灵敏度蒸发光散射检测器、原装色谱工作站组成； ▲2.为了便于日后升级跟扩展，要求四元梯度泵、自动进样器、高容量柱温箱、可变波长检测器、高灵敏度蒸发光散射检测器等模块之间必须为分体式模块化设计，必须相互间完全独立，既可堆叠使用，也可根据需要分开单独使用，不接受一体机式设计； 3.每个模块均为前面板掀开方式，便于维护跟操作； 4.各个模块之间的连接通讯方式为CAN连接方式； 5.所有模块均设有漏液传感器，自动漏液检测跟报警； 6.所有模块外盖均可回收利用，拆装迅速方便，而且利于通风跟散热。 三、泵系统： ▲1.四元泵，内置四通道真空脱气机，在线柱塞清洗装置； ▲2. 必须为串联式双柱塞往复泵，不接受并联方式。必须为齿轮传动，不接受皮带传动。20-100 μL自动连续可变冲程设计，可以在软件中直接调节，至少可以在软件上设定20个冲程（验收时现场演示）； ▲3.入口主动电磁阀设计，可根据使用流动相种类自动调节，可以确保使用高盐流动相时不会发生堵塞，如果是被动阀设计则视为不满足。 4.流量范围：0.001-10.0ml/min，增量：0.001ml/min； 5.流量精度：≤0.07%RSD； 6.流量准确度：±1%； 7.压力范围：0-600bar； 8.压力脉动：＜1.3%； 9.压力补偿因子：用户可根据流动相压缩系数选择； 10.PH值范围：1.0-12.5； 11.系统延迟体积：600μL； 12.组分范围：0～100%，最小递增率为0.1%； 13.混合精度：＜0.2%RSD。 四、自动进样器： ▲1.可进行编程进样，具备柱前衍生化、柱前样品自动稀释和自动混合等复杂进样方式； 2.样品容量：不低于132位（2ml样品瓶）； 3.进样范围：0.1~100L； 4.进样精度：< 0.25% RSD； 5.最高耐压：≥600bar。 6.交叉污染：<0.004%； ▲7.控制功能：为保证进样的稳定性，要求该进样器采用不产生气泡的高压计量泵取样，如采用落后的注射泵或低压计量泵+脱气机的形式，则视为不满足。 五、高容量柱温箱： ▲1.柱温范围：4~85 ℃； 2.温度稳定性：±0.1℃； 3.温度准确度：±0.5 ℃； 4.温度精度：±0.05 ℃； ▲5.控温模式：半导体控温，不接受风冷式设计； ▲6.单个柱温箱内具有不少于2个独立控温区，每个温区可独立设置不同温度（验收时现场演示）； ▲7.箱容量：可同时放置不少于8根10 cm长或者4根30 cm长的色谱柱； ▲8. 柱温箱内部预留原厂阀位，可选装：2位/6通、2位/10通、4位/10通等多种不同类型的阀头，阀头配备RFID 标签，软件可自动识别。 六、可变波长检测器： 1.检测器类型：双光束光度计，支持双波长检测； 2.光源：氘灯； ▲3.最大数据采集速率：≥120Hz； ▲4.短期信号噪声：＜±0.25×10-5 AU（在230nm条件下）； 5.漂移：＜0.8×10-5AU/hr（在230 nm和254 nm条件下，双波长检测）； ▲6.吸光度线性范围：>2.5 AU； 7.波长范围：190-600 nm； 8. 波长准确度：±1nm； 9. 波长精度：＜±0.1nm； ▲10.狭缝宽度：≤6.5nm； 11.时间可编程控制：波长、极性、峰宽、灯开/关； 12.配分析型流通池：≤14 µL容积，10 mm流通池光程。 13.配制备型流通池：≤4 µL容积，3 mm流通池光程。 七、蒸发光散射检测器： 1.光源：LASER光源（405nm） 2.检测器：双高灵敏度光电倍增管，含数字信号处理功能； 3.雾化器温度范围：25-90℃； ▲4.蒸发器温度范围：25-120℃； 5.气体流量范围：0.9-3.25SLM； 6.动态范围：4个数量级； ▲7.短期噪音：<0.1LSU/h（1mL/min水）； 8.漂移：<1 LSU/h（1mL/min水）； 9.操作压力：60-100psi； 10.洗脱液流量范围：0.2-5.0mL/min； ▲11.要求该检测器与液相主机为同一品牌同一厂家生产，可由液相色谱仪软件直接控制，不接受第三方产品。 八、色谱工作站技术指标要求： 1.原装正版操作软件，带独立光盘，Windows 操作环境，色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析），全中文的操作界面以及所有在线帮助； 2.免费提供独立的方法转换软件，即自动模拟和计算常规方法和快速方法的条件转化； 3.免费提供独立的仪器诊断和监测软件（独立于色谱工作站），全面诊断测试所有模块，并记录归档； 4.远程仪器控制功能，可从连接到服务器的任何控制面板中配置和启动仪器； 5.全新报告方式，批处理浏览色谱图，能够快速组织和查看结果； 6.自动分析功能，可自动采样、数据处理和生成报告。 ▲7.具有不小于12英寸的智能控制面板，可从5个不同的用户角色登录，并具备不同操作权限； ▲8.可设定不少于50个任务程序，且可根据分析项目名称命名（非method 1, method 2命名）; 每个任务程序中可包含至少3项不同的系统准备或系统停止前的工作，包含Purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等； ▲9.至少两种判定Purge和平衡终点的方式；（自动和自定义） 10.至少3种以上任务开启模式，实时开启，定时开启，循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体日期和时间； 11.实时显示在运行的进样序列信息（包括序列总数，剩余时间等）； 12.锁屏界面提供不少于8种仪器状态显示供使用人员监控仪器； 13.操作系统支持至少2种语言且必须支持中文； ▲14.面板操作不会干扰样品分析过程； 15.智能液位感应功能，基于重量控制的液位感应原理； 16.溶剂托盘柜上内含6个称重位置可稳固放置4个 1 升溶剂瓶和2个 2.5 升溶剂瓶，并为您可能需要备用的其他溶剂瓶预留了空间。 17.通过分析软件可实时监测和预测序列中的溶剂消耗量，并可在开始序列之前就溶剂不够支持运行整个序列时做提前预警。 18.可拓展支持2个溶剂托盘柜, 最大支持8个1 升溶剂瓶和4个 2.5 升溶剂瓶称重位置。 ▲19.色谱软件具有实验室智能化管理助手功能； 19.1能够展示网络内所有连接仪器的实时状态，包括在线，离线，就绪，运行和报错等（提供系统运行截图证明材料）； 19.2能够统计每台仪器的使用率、统计每个使用人员的工作量、统计整个实验室每天数据的采集量（提供系统统计信息截图证明材料）； 19.3能够监测仪器的耗材使用情况，并在需要更换时提醒更换； 19.4能够生成统计信息报告，便于直接读取和引用； 19.5能够支持网络内仪器的维护管理，支持维护时间提醒； 八、配置要求： 1.四元梯度泵（内置真空脱气机），1套； 2.液相色谱仪系统工具包，1套； 3.入口主动电磁阀，1套； 4.在线柱塞杆密封冲洗装置，1套； 5.自动进样器，1套； 6.高容量柱温箱，1套； 7.可变波长紫外检测器，1套； 8.高灵敏蒸发光散射检测器，1套 9.原装色谱工作站软件（含实验室智能化管理助手）； 10.色谱柱，1根； 11.工作站硬件（电脑+打印机），1套； | 套 | 3 | 600,000.00 | 1,800,000.00 |
| 3 | 高效液相色谱仪 （HDAD） |  | 1.安捷伦/1260 INFINITY III 2.Waters/ARC 3.Thermo Fisher/ Vanquish Core | 一、工作条件要求： 1.电源：220V，50Hz电源； 2.环境温度：4～55℃； 3.环境湿度：＜95%。 二、仪器总体要求： 1.该系统由：四元梯度泵（内置脱气机）、自动进样器、高容量柱温箱、高灵敏二极管阵列检测器、原装色谱工作站组成； ▲2.为了便于日后升级跟扩展，要求四元梯度泵、自动进样器、高容量柱温箱、高灵敏二极管阵列检测器等模块之间必须为分体式模块化设计，必须相互间完全独立，既可堆叠使用，也可根据需要分开单独使用，不接受一体机式设计； 3.每个模块均为前面板掀开方式，便于维护跟操作； 4.各个模块之间的连接通讯方式为CAN连接方式； 5.所有模块均设有漏液传感器，自动漏液检测跟报警； 6.所有模块外盖均可回收利用，拆装迅速方便，而且利于通风跟散热。 三、泵系统： ▲1. 高压四元泵，四溶剂流路，内置四通道真空脱气机，自动冲洗阀和主动密封垫清洗装置； ▲2.为保证流动相的充分混合，要求泵内置混合器数量≥2个（其中泵前1个+泵后1个），且泵后混合器可根据需要随时通过软件控制其打开或关闭（作为验收标指标）； ▲3. 必须为串联式双柱塞往复泵，不接受并联方式。必须为齿轮传动，不接受皮带传动。20-100 μL自动连续可变冲程设计，可以在软件中直接调节，至少可以在软件上设定20个冲程（作为验收标指标）； 3.泵步进体积：300pL； ▲4.流量范围：0.001 mL/min – 5.0 mL/min，增量为0.001 mL/min； 5.流量精度：≤0.07 %RSD； 6.流量准确度：≤±1%； ▲7.最高操作压力：≥800Bar； 8.压力脉动：< 1 %（在整个压力范围内）； 9.压缩因子补偿：自动； 10.PH范围：1.0-12.5； 11.延迟体积：≤350µL 12.组分范围：0 – 100 %； 13.混合精度：< 0.15 %RSD； ▲14.智能化模拟技术：可模拟市面上主流品牌HPLC和UHPLC 仪器（软件中可选择要模拟的市面上主流的仪器品牌的大部分型号），运行现有的HPLC和UHPLC 方法时无需调整方法和系统，即可得到相同的保留时间和色谱峰分离度，实现快速的方法转换与转移（作为验收标指标）。 四、自动进样器： ▲1.可进行编程进样，具备柱前衍生化、柱前样品自动稀释和自动混合等复杂进样方式； 2.样品容量：≥132位（2ml样品瓶）； 3.进样范围：0.1~100L； 4.进样精度：< 0.25% RSD； 5.最高耐压：≥800bar。 6.交叉污染：<0.004%； ▲7.控制功能：为保证进样的稳定性，要求该进样器采用不产生气泡的高压计量泵取样，如采用落后的注射泵或低压计量泵+脱气机的形式，则视为不满足。 五、高容量柱温箱： ▲1.柱温范围：4~85 ℃； 2.温度稳定性：±0.1℃； 3.温度准确度：±0.5 ℃； 4.温度精度：±0.05 ℃； ▲5.控温模式：半导体控温，不接受风冷式设计； ▲6.单个柱温箱内具有不少于2个独立控温区，每个温区可独立设置不同温度（验收时现场演示）； ▲7.箱容量：可同时放置不少于8根10 cm长或者4根30 cm长的色谱柱； ▲8.内置4位10通柱切换阀, 实现在同一个柱温箱内4柱的自动切换, 完成多方法应用; 同时内置的为通用性阀驱动，后期可单独更换阀头, 比如2位6通阀，2位10通阀等、完成在线SPE、中心切割二维以及交替柱再生等功能 六、二极管阵列检测器： ▲1.光学元件数：≥1024； ▲2.光源：氘灯； 3.检测通道：可同时输出8个实时信号； ▲4.最大数据采集速率：≥120Hz； ▲5.短期噪音：＜±3x10-6mAU/h（在230nm条件下）； 6.基线漂移：＜0.5x10-3mAU/h（在230nm条件下）； 7.吸光度现性范围：>2AU (5%)（在265nm条件下）； 8.波长范围：190-640nm； 9.波长准确度：±1nm； 10.波长精度：＜±0.1nm； 11.波长束：2-400 nm，可编程，步长为1nm； 12.狭缝宽度：4nm； ▲13.二极管宽度：≤0.5nm； 14.时间可编程控制：波长、极性、峰宽、灯带宽、自动平衡、波长范围、阈值，光谱存储模式； ▲15.流通池：容积≤1.0μL，光程≤10 mm。 七、色谱工作站技术指标要求： 1.原装正版操作软件，带独立光盘，Windows 操作环境，色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析），全中文的操作界面以及所有在线帮助； 2.免费提供独立的方法转换软件，即自动模拟和计算常规方法和快速方法的条件转化； 3.免费提供独立的仪器诊断和监测软件（独立于色谱工作站），全面诊断测试所有模块，并记录归档； 4.远程仪器控制功能，可从连接到服务器的任何控制面板中配置和启动仪器； 5.全新报告方式，批处理浏览色谱图，能够快速组织和查看结果； 6.自动分析功能，可自动采样、数据处理和生成报告。 7.具有不小于12英寸的智能控制面板，可从5个不同的用户角色登录，并具备不同操作权限； ▲8.可设定不少于50个任务程序，且可根据分析项目名称命名（非method 1, method 2命名）; 每个任务程序中可包含至少3项不同的系统准备或系统停止前的工作，包含Purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等； ▲9.至少两种判定Purge和平衡终点的方式；（自动和自定义） 10.至少3种以上任务开启模式，实时开启，定时开启，循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体日期和时间； 11.实时显示在运行的进样序列信息（包括序列总数，剩余时间等）； 12.锁屏界面提供不少于8种仪器状态显示供使用人员监控仪器； 13.操作系统支持至少2种语言且必须支持中文； ▲14.面板操作不会干扰样品分析过程； 15.智能液位感应功能，基于重量控制的液位感应原理； 16.溶剂托盘柜上内含6个称重位置可稳固放置4个 1 升溶剂瓶和2个 2.5 升溶剂瓶，并为您可能需要备用的其他溶剂瓶预留了空间。 17.通过分析软件可实时监测和预测序列中的溶剂消耗量，并可在开始序列之前就溶剂不够支持运行整个序列时做提前预警。 18.可拓展支持2个溶剂托盘柜, 最大支持8个1 升溶剂瓶和4个 2.5 升溶剂瓶称重位置。 ▲19.色谱软件具有实验室智能化管理助手功能； 19.1能够展示网络内所有连接仪器的实时状态，包括在线，离线，就绪，运行和报错等（提供系统运行截图证明材料）； 19.2能够统计每台仪器的使用率、统计每个使用人员的工作量、统计整个实验室每天数据的采集量（提供系统统计信息截图证明材料）； 19.3能够监测仪器的耗材使用情况，并在需要更换时提醒更换； 19.4能够生成统计信息报告，便于直接读取和引用； 19.5能够支持网络内仪器的维护管理，支持维护时间提醒； 八、配置要求： 1.四元梯度泵（内置真空脱气机），1套； 2.液相色谱仪系统工具包，1套； 3.入口主动电磁阀，1套； 4.在线柱塞杆密封冲洗装置，1套； 5.自动进样器，1套； 6.高容量柱温箱，1套； 7.高灵敏二极管阵列检测器，1套； 8.四位十通阀，1套 9.原装色谱工作站软件（含实验室智能化管理助手）； 10.色谱柱，2根； 12.工作站硬件（电脑+打印机），1套； | 套 | 7 | 550,000.00 | 3,850,000.00 |
| 4 | 高效液相色谱仪 （WDAD+示差） |  | 1.安捷伦/1260 INFINITY III 2.Waters/ARC 3.Thermo Fisher/ Vanquish Core | 一、工作条件要求： 1.电源：220V，50Hz电源； 2.环境温度：4～55℃； 3.环境湿度：＜95%。 二、仪器总体要求： 1.该系统由：四元梯度泵（内置脱气机）、自动进样器、高容量柱温箱、二极管阵列检测器、示差折光检测器、原装色谱工作站组成； ▲2.为了便于日后升级跟扩展，要求四元梯度泵、自动进样器、高容量柱温箱、二极管阵列检测器、示差折光检测器等模块之间必须为分体式模块化设计，必须相互间完全独立，既可堆叠使用，也可根据需要分开单独使用，不接受一体机式设计； 3.每个模块均为前面板掀开方式，便于维护跟操作； 4.各个模块之间的连接通讯方式为CAN连接方式； 5.所有模块均设有漏液传感器，自动漏液检测跟报警； 6.所有模块外盖均可回收利用，拆装迅速方便，而且利于通风跟散热。 三、泵系统： ▲1.四元泵，内置四通道真空脱气机，在线柱塞清洗装置； ▲2. 必须为串联式双柱塞往复泵，不接受并联方式。必须为齿轮传动，不接受皮带传动。20-100 μL自动连续可变冲程设计，可以在软件中直接调节，至少可以在软件上设定20个冲程（验收时现场演示）； ▲3.入口主动电磁阀设计，可根据使用流动相种类自动调节，可以确保使用高盐流动相时不会发生堵塞，如果是被动阀设计则视为不满足。 4.流量范围：0.001-10.0ml/min，增量：0.001ml/min； 5.流量精度：≤0.07%RSD； 6.流量准确度：±1%； 7.压力范围：0-600bar； 8.压力脉动：＜1.3%； 9.压力补偿因子：用户可根据流动相压缩系数选择； 10.PH值范围：1.0-12.5； 11.系统延迟体积：600μL； 12.组分范围：0～100%，最小递增率为0.1%； 13.混合精度：＜0.2%RSD。 四、自动进样器： ▲1.可进行编程进样，具备柱前衍生化、柱前样品自动稀释和自动混合等复杂进样方式； 2.样品容量：不低于132位（2ml样品瓶）； 3.进样范围：0.1~100L； 4.进样精度：< 0.25% RSD； 5.最高耐压：≥600bar。 6.交叉污染：<0.004%； ▲7.控制功能：为保证进样的稳定性，要求该进样器采用不产生气泡的高压计量泵取样，如采用落后的注射泵或低压计量泵+脱气机的形式，则视为不满足。 五、高容量柱温箱： ▲1.柱温范围：4~85 ℃； 2.温度稳定性：±0.1℃； 3.温度准确度：±0.5 ℃； 4.温度精度：±0.05 ℃； ▲5.控温模式：半导体控温，不接受风冷式设计； ▲6.单个柱温箱内具有不少于2个独立控温区，每个温区可独立设置不同温度（验收时现场演示）； ▲7.箱容量：可同时放置不少于8根10 cm长或者4根30 cm长的色谱柱； ▲8. 柱温箱内部预留原厂阀位，可选装：2位/6通、2位/10通、4位/10通等多种不同类型的阀头，阀头配备RFID 标签，软件可自动识别。 六、二极管阵列检测器： ▲1.光学元件数：≥1024； ▲2.光源：氘灯+钨灯； 3.检测通道：可同时输出8个实时信号； ▲4.最大数据采集速率：≥120Hz； 5.短期噪音：＜0.710-5mAU/h（在254和750nm条件下）； 6.基线漂移：＜0.910-3mAU/h（在254和750nm条件下）； 7.吸光度现性范围：>2AU (5%)（在265nm条件下）； ▲8.波长范围：190-950nm； 9.波长准确度：±1nm； 10.波长束：1-400 nm，可编程，步长为1nm； ▲11.狭缝宽度：1、2、4、8、16nm可选 (可编程狭缝，可快速优化灵敏度、线性和光谱分辨率)； 12.二极管宽度：≤1nm； 13.时间可编程控制：波长、极性、峰宽、灯带宽、自动平衡、波长范围、阈值，光谱存储模式； 14.流通池：容积≤13 μL，光程≤10 mm。 七、示差折光检测器： 1.示差折光范围：1.00–1.75RIU； ▲2.测量范围：±600·10-6RIU； 3.光学系统归零：使用软件自动执行或使用设置旋钮手动执行； 4.光学系统温度控制：室温+5℃-55℃； ▲5.样品池：池体积≤8μL，最大压力：≥5 bar，最大流速：≤5ml/min； 6.阀功能：自动冲洗阀和自动溶剂回收阀； 7.PH值范围：2.3-9.5； ▲7.短期噪音：＜±1.25 × 10 -9 RIU； 8.漂移：＜200×10-9 RIU/h； 9.时间程序控制参数：极性、峰宽； ▲10.最大数据采集速率：≥74Hz； 11.检测器分析前自动归零。 八、色谱工作站技术指标要求： 1.原装正版操作软件，带独立光盘，Windows 操作环境，色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析），全中文的操作界面以及所有在线帮助； 2.免费提供独立的方法转换软件，即自动模拟和计算常规方法和快速方法的条件转化； 3.免费提供独立的仪器诊断和监测软件（独立于色谱工作站），全面诊断测试所有模块，并记录归档； 4.远程仪器控制功能，可从连接到服务器的任何控制面板中配置和启动仪器； 5.全新报告方式，批处理浏览色谱图，能够快速组织和查看结果； 6.自动分析功能，可自动采样、数据处理和生成报告。 ▲7.色谱软件具有实验室智能化管理助手功能； 7.1能够展示网络内所有连接仪器的实时状态，包括在线，离线，就绪，运行和报错等（提供系统运行截图证明材料）； 7.2能够统计每台仪器的使用率、统计每个使用人员的工作量、统计整个实验室每天数据的采集量（提供系统统计信息截图证明材料）； 7.3能够监测仪器的耗材使用情况，并在需要更换时提醒更换； 7.4能够生成统计信息报告，便于直接读取和引用； 7.5能够支持网络内仪器的维护管理，支持维护时间提醒； 九、配置要求： 1.四元梯度泵（内置真空脱气机），1套； 2.液相色谱仪系统工具包，1套； 3.入口主动电磁阀，1套； 4.在线柱塞杆密封冲洗装置，1套； 5.自动进样器，1套； 6.高容量柱温箱，1套； 7.二极管阵列检测器，1套； 8.示差折光检测器，1套 9.原装色谱工作站软件（含实验室智能化管理助手）； 10.色谱柱，2根； 11.工作站硬件（电脑+打印机），1套； | 套 | 4 | 600,000.00 | 2,400,000.00 |
| 5 | 高效液相色谱仪 （WDAD+荧光） |  | 1.安捷伦/1260 INFINITY III 2.Waters/ARC 3.Thermo Fisher/ Vanquish Core | 一、工作条件要求： 1.电源：220V，50Hz电源； 2.环境温度：4～55℃； 3.环境湿度：＜95%。 二、仪器总体要求： 1.该系统由：四元梯度泵（内置脱气机）、自动进样器、高容量柱温箱、二极管阵列检测器、荧光检测器、原装色谱工作站组成； ▲2.为了便于日后升级跟扩展，要求四元梯度泵、自动进样器、高容量柱温箱、二极管阵列检测器、荧光检测器等模块之间必须为分体式模块化设计，必须相互间完全独立，既可堆叠使用，也可根据需要分开单独使用，不接受一体机式设计； 3.每个模块均为前面板掀开方式，便于维护跟操作； 4.各个模块之间的连接通讯方式为CAN连接方式； 5.所有模块均设有漏液传感器，自动漏液检测跟报警； 6.所有模块外盖均可回收利用，拆装迅速方便，而且利于通风跟散热。 三、泵系统： ▲1.四元泵，内置四通道真空脱气机，在线柱塞清洗装置； ▲2. 必须为串联式双柱塞往复泵，不接受并联方式。必须为齿轮传动，不接受皮带传动。20-100 μL自动连续可变冲程设计，可以在软件中直接调节，至少可以在软件上设定20个冲程（验收时现场演示）； ▲3.入口主动电磁阀设计，可根据使用流动相种类自动调节，可以确保使用高盐流动相时不会发生堵塞，如果是被动阀设计则视为不满足。 4.流量范围：0.001-10.0ml/min，增量：0.001ml/min； 5.流量精度：≤0.07%RSD； 6.流量准确度：±1%； 7.压力范围：0-600bar； 8.压力脉动：＜1.3%； 9.压力补偿因子：用户可根据流动相压缩系数选择； 10.PH值范围：1.0-12.5； 11.系统延迟体积：600μL； 12.组分范围：0～100%，最小递增率为0.1%； 13.混合精度：＜0.2%RSD。 四、自动进样器： ▲1.可进行编程进样，具备柱前衍生化、柱前样品自动稀释和自动混合等复杂进样方式； 2.样品容量：不低于132位（2ml样品瓶）； 3.进样范围：0.1~100L； 4.进样精度：< 0.25% RSD； 5.最高耐压：≥600bar。 6.交叉污染：<0.004%； ▲7.控制功能：为保证进样的稳定性，要求该进样器采用不产生气泡的高压计量泵取样，如采用落后的注射泵或低压计量泵+脱气机的形式，则视为不满足。 五、高容量柱温箱： ▲1.柱温范围：4~85 ℃； 2.温度稳定性：±0.1℃； 3.温度准确度：±0.5 ℃； 4.温度精度：±0.05 ℃； ▲5.控温模式：半导体控温，不接受风冷式设计； ▲6.单个柱温箱内具有不少于2个独立控温区，每个温区可独立设置不同温度（验收时现场演示）； ▲7.箱容量：可同时放置不少于8根10 cm长或者4根30 cm长的色谱柱； ▲8. 柱温箱内部预留原厂阀位，可选装：2位/6通、2位/10通、4位/10通等多种不同类型的阀头，阀头配备RFID 标签，软件可自动识别。 六、二极管阵列检测器： ▲1.光学元件数：≥1024； ▲2.光源：氘灯+钨灯； 3.检测通道：可同时输出8个实时信号； ▲4.最大数据采集速率：≥120Hz； 5.短期噪音：＜0.710-5mAU/h（在254和750nm条件下）； 6.基线漂移：＜0.910-3mAU/h（在254和750nm条件下）； 7.吸光度现性范围：>2AU (5%)（在265nm条件下）； ▲8.波长范围：190-950nm； 9.波长准确度：±1nm； 10.波长束：1-400 nm，可编程，步长为1nm； ▲11.狭缝宽度：1、2、4、8、16nm可选 (可编程狭缝，可快速优化灵敏度、线性和光谱分辨率)； 12.二极管宽度：≤1nm； 13.时间可编程控制：波长、极性、峰宽、灯带宽、自动平衡、波长范围、阈值，光谱存储模式； 14.流通池：容积≤13 μL，光程≤10 mm。 七、荧光检测器： 1.具有多信号输出功能，在进样分析过程中，可同时采集激发光谱或发射光谱，便于方法建立； ▲2.灵敏度： 拉曼 (H2O) > 500（信号时测量的噪音参考，Ex=350 nm，Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池）； 拉曼 (H2O) > 3000（暗值时测量的噪音参考，Ex=350 nm，Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池）； ▲3.光源：脉冲氙灯（常规模式20W，节能模式5W）； ▲4.脉冲频率：单一信号模式≥296Hz，节能模式≥74Hz ； 5.最大数据采集速率：≥74Hz； ▲6.激发单色器：可设置200 nm - 1200 nm且是零级，带宽：20 nm； ▲7.发射单色器：可设置200 nm - 1200 nm且是零级，带宽：20 nm； 8.波长准确度：±3 nm； 9.波长重现性：±0.2 nm； 10.流通池：≤8μL； 11.参比系统：串联激发测量； 12.时间编程参数：单信号波长、响应时间、PMT增益、基线行为（增补、自由、零）。 11.检测器分析前自动归零。 八、色谱工作站技术指标要求： 1.原装正版操作软件，带独立光盘，Windows 操作环境，色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析），全中文的操作界面以及所有在线帮助； 2.免费提供独立的方法转换软件，即自动模拟和计算常规方法和快速方法的条件转化； 3.免费提供独立的仪器诊断和监测软件（独立于色谱工作站），全面诊断测试所有模块，并记录归档； 4.远程仪器控制功能，可从连接到服务器的任何控制面板中配置和启动仪器； 5.全新报告方式，批处理浏览色谱图，能够快速组织和查看结果； 6.自动分析功能，可自动采样、数据处理和生成报告。 ▲7.色谱软件具有实验室智能化管理助手功能； 7.1能够展示网络内所有连接仪器的实时状态，包括在线，离线，就绪，运行和报错等（提供系统运行截图证明材料）； 7.2能够统计每台仪器的使用率、统计每个使用人员的工作量、统计整个实验室每天数据的采集量（提供系统统计信息截图证明材料）； 7.3能够监测仪器的耗材使用情况，并在需要更换时提醒更换； 7.4能够生成统计信息报告，便于直接读取和引用； 7.5能够支持网络内仪器的维护管理，支持维护时间提醒； 九、配置要求： 1.四元梯度泵（内置真空脱气机），1套； 2.液相色谱仪系统工具包，1套； 3.入口主动电磁阀，1套； 4.在线柱塞杆密封冲洗装置，1套； 5.自动进样器，1套； 6.高容量柱温箱，1套； 7.二极管阵列检测器，1套； 8.荧光检测器，1套 9.原装色谱工作站软件（含实验室智能化管理助手）； 10.色谱柱，2根； 11.工作站硬件（电脑+打印机），1套； | 套 | 4 | 620,000.00 | 2,480,000.00 |
| 6 | 高效液相色谱仪 （VWD+SPR） |  | 1.安捷伦/1260 INFINITY III 2.Waters/ARC 3.Thermo Fisher/ Vanquish Core | 一、工作条件要求： 1.电源：220V，50Hz电源； 2.环境温度：4～55℃； 3.环境湿度：＜95%。 二、仪器总体要求： 1.该系统由：四元梯度泵（内置脱气机）、自动进样器、柱温箱、可变波长紫外分光光度计、在线蛋白活性检测器原装色谱工作站组成； ▲2.为了便于日后升级跟扩展，要求四元梯度泵、自动进样器、柱温箱、可变波长紫外分光光度计、在线蛋白活性检测器等模块之间必须为分体式模块化设计，必须相互间完全独立，既可堆叠使用，也可根据需要分开单独使用，不接受一体机式设计； 3.每个模块均为前面板掀开方式，便于维护跟操作； 4.各个模块之间的连接通讯方式为CAN连接方式； 5.所有模块均设有漏液传感器，自动漏液检测跟报警； 6.所有模块外盖均可回收利用，拆装迅速方便，而且利于通风跟散热。 三、泵系统： ▲1.四元泵，内置四通道真空脱气机，在线柱塞清洗装置； ▲2. 必须为串联式双柱塞往复泵，不接受并联方式。必须为齿轮传动，不接受皮带传动。20-100 μL自动连续可变冲程设计，可以在软件中直接调节，至少可以在软件上设定20个冲程（验收时现场演示）； ▲3.入口主动电磁阀设计，可根据使用流动相种类自动调节，可以确保使用高盐流动相时不会发生堵塞，如果是被动阀设计则视为不满足。 4.流量范围：0.001-10.0ml/min，增量：0.001ml/min； 5.流量精度：≤0.07%RSD； 6.流量准确度：±1%； 7.压力范围：0-600bar； 8.压力脉动：＜1.3%； 9.压力补偿因子：用户可根据流动相压缩系数选择； 10.PH值范围：1.0-12.5； 11.系统延迟体积：600μL； 12.组分范围：0～100%，最小递增率为0.1%； 13.混合精度：＜0.2%RSD。 四、自动进样器： ▲1.可进行编程进样，具备柱前衍生化、柱前样品自动稀释和自动混合等复杂进样方式； 2.样品容量：不低于132位（2ml样品瓶）； 3.进样范围：0.1~100L； 4.进样精度：< 0.25% RSD； 5.最高耐压：≥600bar。 6.交叉污染：<0.004%； ▲7.控制功能：为保证进样的稳定性，要求该进样器采用不产生气泡的高压计量泵取样，如采用落后的注射泵或低压计量泵+脱气机的形式，则视为不满足。 五、柱温箱： ▲1.为保证结果的稳定性和准确性，要求柱温箱集成在自动进样器内部，如果是外置或分体式柱温箱则视为不满足； 2.柱温范围：高于环境温度5℃-80℃； 3.温度稳定性：±0.1℃； 4.温度准确度：± 0.5℃； 5.柱箱容积：不少于2根30cm的色谱柱。 六、可变波长检测器： 1.检测器类型：双光束光度计，支持双波长检测； 2.光源：氘灯； ▲3.最大数据采集速率：≥120Hz； ▲4.短期信号噪声：＜±0.25×10-5 AU（在230nm条件下）； 5.漂移：＜0.8×10-5AU/hr（在230 nm和254 nm条件下，双波长检测）； ▲6.吸光度线性范围：>2.5 AU； 7.波长范围：190-600 nm； 8. 波长准确度：±1nm； 9. 波长精度：＜±0.1nm； ▲10.狭缝宽度：≤6.5nm； 11.时间可编程控制：波长、极性、峰宽、灯开/关； 12.配分析型流通池：≤14 µL容积，10 mm流通池光程。 13.配制备型流通池：≤4 µL容积，3 mm流通池光程。 七、在线蛋白活性检测器： 1.工作原理：表面等离子共振，实时监测生物分子间的相互作用全过程。 ▲2.要求液相色谱系统能和该检测器信号实时联动（投标时需提供该检测器的操作软件截图证明）； ▲3.样本检测的折射率范围：1.33-1.42； ▲4.响应信号动态范围：0～110000RU； 5.全自动芯片定位系统，配套使用的多种生物芯片，如CM系列等； ▲6.可实现复杂样本的在线亲和检测； 八、色谱工作站技术指标要求： 1.原装正版操作软件，带独立光盘，Windows 操作环境，色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析），全中文的操作界面以及所有在线帮助； 2.免费提供独立的方法转换软件，即自动模拟和计算常规方法和快速方法的条件转化； 3.免费提供独立的仪器诊断和监测软件（独立于色谱工作站），全面诊断测试所有模块，并记录归档； 4.远程仪器控制功能，可从连接到服务器的任何控制面板中配置和启动仪器； 5.全新报告方式，批处理浏览色谱图，能够快速组织和查看结果； 6.自动分析功能，可自动采样、数据处理和生成报告。 ▲7.色谱软件具有实验室智能化管理助手功能； 7.1能够展示网络内所有连接仪器的实时状态，包括在线，离线，就绪，运行和报错等（提供系统运行截图证明材料）； 7.2能够统计每台仪器的使用率、统计每个使用人员的工作量、统计整个实验室每天数据的采集量（提供系统统计信息截图证明材料）； 7.3能够监测仪器的耗材使用情况，并在需要更换时提醒更换； 7.4能够生成统计信息报告，便于直接读取和引用； 7.5能够支持网络内仪器的维护管理，支持维护时间提醒； 八、配置要求： 1.四元梯度泵（内置真空脱气机），1套； 2.液相色谱仪系统工具包，1套； 3.入口主动电磁阀，1套； 4.在线柱塞杆密封冲洗装置，1套； 5.自动进样器，1套； 6.柱温箱，1套； 7.可变波长紫外检测器，1套； 8.在线蛋白活性检测器，1套 9.原装色谱工作站软件（含实验室智能化管理助手）； 10.色谱柱，1根； 11.工作站硬件（电脑+打印机），1套； | 套 | 2 | 645,000.00 | 1,290,000.00 |
| 7 | 超高效液相色谱仪 |  | 1.Waters/H-Class PLUS 2.Thermo Fisher/ Vanquish Core； 3.Agilent/1290 III | 1 工作环境： 1.1 环境温度：摄氏4-40度. 1.2 环境湿度：20-80%.无冷凝 1.3 电压：110-240V 2 性能指标 2.1 超高效四元梯度泵 2.1.1 流速范围：0 - 2.000 ml/min或更宽. 以 0.001ml/min 为增量 2.1.2 流量精度：≤0.080%RSD，六次重复进样测定 2.1.3 溶剂数量：4，可扩展到9路溶剂 2.1.4 ▲最高操作压力：系统整体压力≥1000bar 2.1.5 延迟体积：<300µL，（包括100µL混合器） 2.1.6 不少于五通道在线脱气机，流动相与进样器都能脱气 2.1.7 混合方式：低压混合，四元梯度 2.1.8 流速准确度：±1.0% 2.1.9 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 2.1.10 梯度精度：<0.15% or ±0.04min SD，不随反压变化 2.1.11 压缩补偿：自动，连续 2.1.12 梯度曲线：预置不少于10条梯度曲线，包含线性、步进、凹线和凸线，直接输入数字即可调用对应的梯度曲线 2.1.13 延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化 2.1.14 ▲具备自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度：PH梯度种类：不少于3种（包含流动相组成变化，流速变化，pH值变化等） 2.1.15 泵密封清洗：配备自动清洗系统，用于冲洗高压密封件的后部和柱塞杆 2.1.16 ▲梯度变化模式：预编11种梯度曲线，分为1线性、2步进、3凹线、4凸线四种类型 2.2 超高效自动进样器 2.2.1 样品数量：不少于90位2ml样品瓶。可扩展 2.2.2 进样范围：0.1 - 100.0uL 2.2.3 控温范围：4.0 - 40.0℃，升降温两用 2.2.4 进样次数：每个样品1 - 99次进样 2.2.5 进样精度：<0.5%RSD 2.2.6 进样线性度：>0.999 2.2.7 样品污染度：<0.0025% 2.2.8 其他功能：自动稀释、自动添加（衍生功能）和预加载 2.3 柱温箱（双柱温箱，适应超高效色谱柱和常规色谱柱） 2.3.1 控温范围：20--90℃，0.1℃为增量 2.3.2 控温准确度：±0.5℃ 2.3.3 温度稳定性：±0.3℃ 2.3.4 ▲柱使用追踪：具备智能芯片技术，利用色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史。内容包括色谱柱测试报告及填料特性、最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息。 2.3.5 常规色谱柱柱温箱控温范围：室温～70℃ 2.4 超高效二极管阵列检测器 2.4.1 波长范围：190 到 800 nm 2.4.2 光源：全程氘灯无需切换 2.4.3 波长准确度：±1 nm (使用专利型铒过滤器) 2.4.4 波长重现性：±0.1 nm 2.4.5 基线噪音：≤±3×10-6AU 2.4.6 基线漂移：≤1.0×10-3AU/hour 2.4.7 采样率：最高80Hz 2.4.8 ▲流通池：≤500nL，光引导全反射技术流通池 2.4.9 光程：10mm 2.4.10 操作压力：≥1000psi 2.5 数据库色谱软件（原厂软件，提供原厂光盘及序列号） 2.5.1 是在最新Windows（64位）操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式。 2.5.2 原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 2.5.3 内置图文数据库，不需要额外付费，具有良好数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。 2.5.4 多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学者使用、常规实验分析和专家级分析。 2.5.5 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求。登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰，防止了数据的误删除。 2.5.6 直观而强大的谱图比较功能。对光电二极管检测器的数据可以建立光谱谱库；可以对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物。 2.5.7 ▲积分模式：除传统积分模式外，能够采用ApexTrack峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分 3 配置 3.1 超高效液相色谱仪输液泵 1套 3.2 超高效液相色谱仪自动进样器 1套 3.3 超高效液相色谱仪柱温箱 1套 3.4 常规色谱柱柱温箱 1套 3.5 超高效二极管阵列检测器 1套 3.6 C18 1.7um 2.1x100mm色谱柱 1根 3.7 C18 2.5um 3.0x100mm色谱柱 1根 3.8 原厂品牌溶剂瓶6个 3.9 原厂品牌2ml样品瓶200个 3.10 色谱软件 1套 3.11 电脑（i5 CPU，16G内存，2T硬盘，23寸显示器）+打印机 1套 4 售后服务与技术支持 4.1 安装：设备到达买方后，卖方负责派技术人员7天内到现场安装，负责调试至验收合格，对用户技术人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障的排除。仪器的安装、调试、验收等相关费用应已包含在报价总价内。 4.2 保修：自设备验收合格交付用户使用之日提供一年保修。 4.3 维护：厂方在接到要求对所购仪器进行维修通知时，4小时快速响应，配件齐备情况下需在两个工作日内到达现场进行维修服务。 4.4 厂家长期提供技术支持，免费提供应用文集、使用手册等资料。定期进行技术回访（电话或现场回访）。 4.5每套仪器含有两个厂家实验室培训名额 | 台 | 4 | 700,000.00 | 2,800,000.00 |
| 合计金额：（大写）人民币 壹仟柒佰陆拾贰万 元整 |  |  |  |  | （小写）¥17,620,000.00 |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期：3年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有货物必须是签订合同之日前 半年 内生产的产品，。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写其他补充事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：