附件：

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 紫外可见近红外分光光度计 |  | 1.安捷伦/Cary5000 UV-vis-NIR 2.PE /Lambda 1050+ 3.日立/UH4150 | 一、设备规格及主要技术参数 1 工作环境 1.1使用温度范围：15°C to 35°C 1.2 使用湿度范围：30% to 80% 1.3 仪器尺寸：1020Wx660Dx286H mm 2 技术规格 2.1 分光系统 2.1.1 光学系统: 双光束 2.1.2 分光器: 双光栅分光双单色器。 预置单色器：凹面衍射光栅分光器 主单色器：象差校正型切尼尔一特纳分光器 2.1.3 测定波长范围: 185~3300nm 2.1.4 波长准确性: 紫外、可见区：±0.2nm 近红外区：±0.8nm 2.1.5 波长重复精度: 紫外、可见区：±0.08nm以内 近红外区：±0.32nm以内 ▲2.1.6 波长扫描速度: -波长移动速度：紫外可见区18000nm/min；近红外区70000nm/min； -波长扫描速度: 紫外可见区4500nm/min；近红外PMT/InGaAs区9000nm/min；近红外PbS区4000nm/min 2.1.7 波长采样间隔: 0.01nm 2.1.8 光源切换波长: 和波长同步自动切换282.0 nm~393.0 nm（0.1nm步进） 2.1.9 谱带宽度: 紫外可见区：0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8nm 8档转换 近红外区： 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 3/5/8/12/20/32nm 10档转换 2.1.10 分辨率: 0.1nm ▲2.1.11 杂散光: 0.00008% 以下 (220nm,Nal ) 0.00005% 以下 (340nm, NaNO2) 0.0005% 以下 (1420nm, H2O) 0.005% 以下 (2365nm, CHCl3) " 2.1.12 测光方式: 双光束测光方式 2.1.13 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率（%），能量（E） 2.1.14 测光范围: 吸光度：-6~6 Abs 2.1.15 光度准确性：±0.003Abs(1Abs) ±0.002Abs(0.5Abs) 以上由NIST930D标准滤光镜测试" 2.1.16 光度重复精度：±0.0008Abs(0.5Abs)，±0.0016Abs(1.0Abs) ▲2.1.17 噪音 0.00005Abs以下 (500nm) 0.00008Abs 以下 (900nm) 0.00003Abs 以下 (1500nm) ▲2.1.18基线平直度 ±0.004Abs（185-200nm） ±0.001Abs（200-3000nm） ±0.005Abs（3000-3300nm） 2.1.19 漂移：小于0.0002Abs/h (电源启动2小时后,500nm) 2.1.20 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正） 2.1光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型） ▲2.2检测器 配三个检测器 紫外、可见区：光电倍增管R928 近红外区：InGaAs光电二极管和冷却型PbS检测器 2.3 软件：LabSolutions UV-Vis，可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据。 3、配套设备 3.1、数据处理终端 3.1.1、处理器:英特尔i5或以上 3.1.2、运行内存：8G或以上 3.1.3、硬盘：1TB或以上 3.1.6、显卡：独立显卡，1GB显存或以上 3.1.7、显示屏：≥22英寸 3.1.8、打印终端：含 3.2、多功能设备终端 ▲3.2.1、具备设备使用记录登记、设备管理、实验数据自动上传等定制化功能 3.2.2、人员识别速度： 0.3秒完成识别， ▲3.2.3、识别准确率：高于99%(供货时,需提供识别准确率的第三方检测报告证明) 3.2.4、识别距离： 0.5m-3.0m； 3.2.5、双目红外识别和双目摄像头识别，支持实时检测和跟踪人脸； ▲3.2.6、显示屏及内存：10.1寸（1280*800）或以上，2+16G或以上； 3.2.7、多点触摸屏幕，支持语音播报；支持连接大型仪器进行设备管理，离开即锁定功能； 3.2.8、识别库容量大：本地库5万条数据； 3.2.9、防尘防水：IP65 3.2.10、含定制化的教学助手工具，配置后其他终端无需特定软件即可实时看到工作站操作的内容(非状态查看功能)等；投标人在投标文件中须提供此项参数功能的图片证明作为佐证材料。 3.2.11、优化设计的PCB板，抗干扰能力强，可靠性高，为防止仪器过程中产生静电，材料为防静电材质，且体积电阻率<5*10的6次方Ω·cm，竞标时须提供第三方检测报告复印件。 ▲3.2.12、标准化接口：设备支持API接口对接第三方系统，可接入LIMS系统对设备进行多功能管理；(竞标时需提供接入LIMS系统功能的截图证明) 二、配置 1、分光光度计主机一台光电倍增管 1台 2、光电倍增管检测器（内置） 1个 3、InGaAs光电二极管检测器（内置）1个 4、冷却型PbS检测器（内置）1个 5、原装石英比色皿2个 6、液体池架1个 7、卤素灯 1个 8、氙灯 1个 9、数据输出终端 1台 10、数据打印终端 1台 11、多功能设备终端 三、售后服务 1、提供2年质保，在南宁有专职工程师，保修期内接到报修后【12】小时内响应，如出现质量问题的，在接到维修通知后24小时内派人进行维修； 2、提供终身维护维修服务； 3、质保期外：我公司对机器进行维修免除人工服务费。 | 套 | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 2 | 微胶囊造粒仪 |  | - 瑞士步琦/B-390 - 上海保圣/MP-180 - Labplant/SD-06AG | 1、货物名称：微胶囊造粒仪 主要用途：生产微胶囊。通过将活性物质如酶、药物、香味剂、香精、维生素、油，以及细胞和微生物等包埋在高分子聚合物材料（例如：以海藻酸钠为壳材）内，形成微胶囊，温和的包埋条件：完全保留包埋生物材料的活性，起到保护或稳定活性物质的作用。 2、工作条件： 2.1电源：100-240V，50/60Hz；环境温度：5-40℃ 2.2工作条件：连续工作8小时以上. 3.、技术指标： 3.1操作条件：开放环境，功率：最大150W； 3.2胶囊粒径范围：0.15-2 mm； 3.3 集成式设计，采用大体积液晶触摸式屏控制，操作简单，直观； ▲3.4 喷嘴加热温度：30°C - 70°C 3.5与样品接触部件：不锈钢，3.3硼硅玻璃；氟橡胶FPM， ▲3.7 液体样品由气压方式输送（非蠕动泵方式），气压泵流速（空气）：0.5 - 200 mL/min； 3.8 压力瓶：500mL， 工作压力高至1.5 bar 3.9 电极电压：250-2500 V 3.10振动频率：40-6000 Hz 3.11单喷嘴套组（包裹与水相互溶样品），一套8个，直径：0.08，0.12，0.15，0.20，0.30，0.45，0.75和1.00 mm 3.12配备频闪灯，闪烁频率同震动频率相同，可实时查看和优化微胶囊的制备过程； 3.13采用高精度不锈钢开口喷嘴，保证生成小球颗粒的高重现性，颗粒粒径标准偏差<5%： 3.14 带有静电分散装置，使产生的微囊带有相同电荷，防止聚集； 3.15可使用同心喷嘴套组（包裹与水相不互溶样品），一套7个，直径：0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70和0.90 mm，用于一步将芯材/壁材制成微胶囊。 3.16配置：1、微胶囊主机1台；2、同心喷嘴1套（7个/套）；3、1000 mL 压力瓶，含连接组件1套；4、500g 低粘度海藻酸钠粉末 | 台 | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 3 | 旋转蒸发系统 |  | - EYELA/N-4100 - Heidolph/Hei-VAP Industrial - BUCHI/R-220 Pro | 1.进口品牌，旋蒸主机及整套配置内的其他产品来自同一厂家 2.旋转速度范围：10~140rpm无级变速 3.▲蒸发能力：Max.4L/h（水蒸发量） 4.到达真空度：2.6hPa（2Torr）以下 5.温度调节范围：室温+10℃~180℃（水、油兼用） 6.温度调节精度：水±1℃ 油±3℃ 7.温度控制：微电脑P.I.D控制 8.显示功能：浴槽温度、真空度·温度传感器（选购）数显 9.旋转设定·显示：旋钮式·模拟刻度 10.▲真空控制功能：定值控制（1~760mmHg/1~1013hPa）、程序控制（常用溶剂参数已设定）、 自动控制（温度传感器选购）、阶段控制，存储数量≥55种有代表性的溶剂浓缩程序，对常用溶剂进行保存，浓缩时只需选择调用即可开始（程序控制模式）；用户可以自定义≥10种，共和储存≥65种溶剂。内置用户自定义压力段程序控制功能，1个程序可以设置≥99个压力段控制或与定值控制，减压，释放真空等进行组合的压力控制，可保存≥5个程序 11.水槽升降功能：带动自动升降（停电时自动下降功能，工厂选购） 12.安全功能：旋转电机过电流保护、液体膨胀式独立过升防止器、漏电保护器、升降过负荷保护、感应式空烧防止器 13.加热器：温度调节用3.5kW 14.▲冷凝器：立式三重蛇形管、冷却面积0.5㎡ 15.试料瓶：球形试料瓶20L（口径100mm） 16.回收瓶：带排液旋塞球形瓶10L x 2 17.真空密封垫：特氟隆密封垫 18.水槽内尺寸·容量·材质：430x250Hrm·约40L·SUS304 19.接管口径：冷却·吸引嘴外径16mm、真空泵接嘴外径13mm 20.使用周围温度范围：5~35℃ 21.外部尺寸·重量：1160Wx570Dx1910H·约141kg 22.电源：19A·单向200~220V 50/60Hz 二、冷却水循环装置参数 1.循环方式：密闭式循环 2.温度设定范围：-10~35℃ 3.温度调节精度：±2℃ 4.▲冷却能力W（kcal/h）：3000（2580）at液温20℃ 2500（2150）at液温10℃ 5.外部循环能力：最大流量：23.5L/min，最大扬程：9.5m 6.温度控制方式：毛细管能力交替控制+冷冻机ON-OFF控制 7.温度设定・显示：触摸式按键输入・数字显示 8.安全功能 漏电・电流过载保护、冷冻机过载保护器、自身诊断机能（冷冻机过载运转、停电报警、传感 9.器异常）、循环泵热保护装置 10.外部输入输出 记录仪输出端口、报警输出端口 11.冷冻机・冷媒：空冷式 1.1kW・R407C 12.水槽尺寸（mm）・容量：Φ280×270H・约16.5L（液量14L） 13.水槽材质 SUS304 14.外部尺寸（mm）・重量：450（555）W×515D×1010（1025）H・约98kg 三、隔膜泵参数 1.▲排气量：60/70L/min 2.极限真空：10hPa 3.接气嘴：特氟龙材质 4.排气方式：隔膜排气式 5.减压模式：两段式减压 6.排气速度：60L/min 7.到达真空度：1.0kPa 8.转速：1400rpm 9.马达：输出200W 10.▲接触气体部材料：PP、特氟隆 11.吸气口口径：外径14mm 12.排气管口径：外径14mm 13.使用周围环境温度：0~40℃ 14.外形尺寸(mm)：150W x 340D x 242H .18kg（标配可移动架台） 四、1L旋转蒸发仪参数 1.冷凝管：直立式双层冷凝管•冷却面积≥0.146㎡ 2.▲要求具有独立四通瓶结构，防止冷凝液回流到密封垫位置 3.▲泵到达真空度：2hPa 4.真空控制器控制程序:定值浓缩•溶媒内置程序•自动浓缩•真空度分段程序控制 5.有溶媒废气冷凝·溶媒废气冷凝回收功能，用于尾气的二次冷凝，有效治理有害气体排放 五、配置： 1、20L旋转蒸发仪主机*1台； 2、冷却水循环装置*1台； 3、隔膜泵*1台； 4、保冷管*2根； 5、真空管*1根； 6、1L旋转蒸发仪*2套（含旋转蒸发仪主机2台，隔膜泵2台，真空控制器2台，冷却水循环装置2台，溶媒回收装置2台） | 套 | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 4 | 冷冻干燥机 |  | - 德国 Christ/Epsilon 2-4 - Labconco - Triad - Virtis- Advantage plus | 1. 搁板面积≥ 0.2 m2； 2. 搁板采用硅油控温，硅油循环系统需具备硅油储存罐和清晰可见的硅油液位指示器，以及相应的硅油干燥器； 3. 样品腔的透明腔门应贴有防辐射膜，减少外部环境通过有机玻璃门对样品的热辐射效应； 4. 冷阱，冷凝盘管，隔板等与样品接触部位材质为316L不锈钢； 5. 冷阱温度≤ -85℃； 6. 隔板冷却时间，从20到–40 ºC耗时≤ 60 min； 7. 整箱抽真空速率：空载，从常压抽至0.1 mbar用时≤ 15 min； 8. 整箱极限真空度≤ 0.005 mbar； 9. 真空泄露率（空载）≤ 0.005 mbar·L/s； | 台 | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 合计金额：（大写）人民币 伍拾万元整 |  |  |  |  | （小写）¥2,300,000.00 |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期：5年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有货物必须是签订合同之日前 半年 内生产的产品，。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写其他补充事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日