附件：

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 荧光定量PCR仪 |  | - Thermo Fisher /QuantStudio 5 - Biorad/CFX96 Opus 3.Roche/LightCycler 48OII | 1.热循环系统：珀耳帖效应系统 2.精确数码温控模块: 6个独立的精确数码温控区域； 3.支持标准和快速运行模式 4.光学系统：高亮度白光半导体光源 ▲5.荧光通道数：6色激发光通道和6色检测光通道；可自由组合，最多21种不同的荧光光谱。 ▲6.检测器采用高分辨CMOS一次同时成像系统，避免逐孔检测导致的时间误差。 7.反应体积：10-100uL； ▲8.仪器一体化制造，配置96*0.2ml加热模块，光学部分和检测部分不可独立拆分，非普通PCR升级而成。 ▲9.温控模块最高升降温速率：6.5°C/秒 10.温度范围：4°C–100°C 11.温度均一性：0.4°C 12.温度准确性：0.25°C 13.高分辨熔解曲线分辨率：小至 0.015°C 14.检测灵敏度：可以检测到1个拷贝。 15.检测精密度：可以分辨1.5倍拷贝数差异。 ▲16.动态范围：≥10个数量级 ▲17.具有温度梯度功能：由≥6个独立控温区组成，可分别设定温度参数，在一台仪器上同时进行≥6个不同样品的不同温度梯度实验。 ▲18.被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差 19.内置互动触摸屏 20.主机可以独立运行，也可以通过连接电脑或者官方云服务平台运行 21.配备原版引物探针设计软件：用于定量PCR实验的引物和探针的设计。 22.可提供原厂生产的基于Taqman MGB技术检测microRNA的试剂盒、SNP检测试剂盒、基因拷贝数变异（CNV）检测试剂盒等，以及相对应的分析软件。 23.试剂耗材完全开放，支持普通的单管、8联管、96孔板。 ▲24.为保证服务质量，必须提供生产厂家或国内代理商出具的售后服务承诺书原件。 25.配置：荧光定量PCR仪主机一台、96*0.2ml加热模块一个、分析工作站一套、 仪器原装标准分析软件一套、装机培训试剂一套、原厂96孔板+膜一盒、说明书一套 | 台 | 4 | 550,000.00 | 2,200,000.00 |
| 2 | 超灵敏多功能成像系统 |  | - 德国耶拿/ UVP ChemStudio 695 - cytiva - AI 800 - ThermoFisher - iBright FL1500 | 1.标配功能覆盖：实现紫外核酸凝胶成像、透射白光蛋白胶成像，化学发光成像、RGB红绿蓝荧光成像、小动物活体荧光成像、平板克隆成像统计分析等。 2. 一体式设计，无需复杂的现场安装调试工作 ▲3. CCD冷却方式：Peltier，制冷温度≤-60℃ ▲4. CCD像素矩阵2750×2200，即CCD物理分辨率≥600万像素 5. 仪器检测的定量范围≥4个数量级，≥16 bit数据输出 6. 像素点单元合并方式不少于： 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8， 7.配置有不小于f/0.95 口径的CCD定焦镜头 8. 标配不少于透射紫外、透射白光、反射白光、红色荧光、蓝色荧光、绿色荧光六种不同的光源激发系统，方便不同实验的需求 ▲9. 采用矩阵式排列的红绿蓝3色LED荧光光源，每色荧光有不少于40颗LED荧光光源颗粒聚焦而成，不仅适合普通荧光成像，更能满足小动物活体荧光成像需求 10. 可加配双波段近红外激光荧光光源，实现信噪比更高的激光近红外荧光成像 11. 可加配全波长的氙灯荧光激发光源，满足更宽波长范围内的活体荧光成像需求 12.标配有RGB红绿蓝叁色滤光片组模块 13.共有21种不同波段的滤光片组合可选，满足不同荧光波段的检测需求 14. 暗箱箱体绝对光密封，满足化学发光、多色荧光灯实验需要 15. 紫外台采用独特的长寿命冷阴极管UV灯，兼容普通凝胶成像和蛋白免染胶成像 16.紫外透射台的紫外强度不少于两档可调，满足不同的应用需求 ▲17.成像面积不小于16.8 x 21 cm 18.可以同时进行多重荧光分析，用于不同标记DNA、蛋白分析（蛋白表达、修饰等） 19 专业成像分析软件具有自动调焦、自动成像等功能，从而方便实验操作 20.软件系统及功能： 20.1极简的一键成像功能，操作极其简单； 20.2具有实时预览、自动曝光模式； 20.3.分子量测定、碱基数测定、RF值测定、克隆计数、相对百分比浓度测定、绝对浓度、光密度测定； 20.4.标准曲线制作、自动/手动泳道识别、自动/手动条带识别、定义标记物、图像文字注释、图像角度旋转； 20.5.图像镜像、反色及明暗对比处理、倾斜弯曲泳道条带修正，背景扣除 20.6.显示过饱和图像提示 ▲20.7.软件具有平板克隆计数及其克隆数据统计分析功能 20.8.软件标配有小动物活体成像的数据分析功能模块 20.9.软件满足21 CFR Part 11 条例，具有数据图像采集和图像分析操作过程中的电子签名和数据可审计追踪功能 20.10．控制分析软件可至少在中文和英文间自由切换，从而满足不同的使用习惯 | 套 | 1 | 520,000.00 | 520,000.00 |
| 3 | 多功能酶标仪 |  | 1.Agilent/Synergy H1MF 2.ThermoFisher/Varioskan™ LUX 3.Revvity/victor nivo TM alpha F | 1.功能：支持紫外-可见吸收光，顶部及底部荧光，时间分辨荧光，荧光共振能量转移，荧光光谱扫描，化学发光，发光光谱扫描，荧光偏振，梯度控温，三维振荡等 ▲2.光路设计：整合了目前荧光检测最为流行的四光栅检测系统和滤光片检测系统，为客户提供了应用最为广泛的荧光检测系统，两套系统具有独立的光源和检测器，互不干扰，使用氙灯-双光栅-光电二极管进行吸收光检测；使用四光栅荧光光路系统进行全波长荧光顶底部检测和使用滤光片-二向色镜系统进行快速和高性能的检测 3.光源：双高能氙灯，光源能量可根据样品信号强度进行调整，有低、中、高三种能量强度可选 4.检测器：光电二极管(PDT)，低噪音光电倍增管（PMT） ▲5.微量样品检测：可选微量检测板，可进行16个或48个体积为2μl的核酸蛋白定量、原厂比色杯及标准比色杯的检测 ▲6.振荡功能：线性，轨道，双轨道，振荡时间、强度可调 ▲7.温控范围：室温+4℃至45℃，±0.2 °C @ 37 °C ▲8. 梯度温控： 可以对检测板上下设置差异温度，有效防止凝集现象产生 ▲9.吸收光功能：230-999 nm, 1 nm 步进；OD分辨率：≤0.0001 OD；测量范围：0-4.0 OD 10. 检测速度: 96孔板≤11秒；384孔板≤22秒 11.检测模式：终点法，动力学法，波长扫描和微孔孔域扫描，单孔最多可进行225次检测，可实现孔板内的不连续跳跃检测 12.OD 准确性： ≤ 1% @ 2.0 OD；OD 重复性： ≤ 0.5% @ 2.0 OD ▲13.光路径校正：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量 14. 荧光波长选择：四光栅 (顶/底部)+滤光片-二向色镜 15. 带宽：激发16nm，发射16nm ▲16.荧光灵敏度：顶部：≤0.25 pM 荧光素 ( 0.025 fmol/孔 384孔板 ) 底部：≤4pM 荧光素 ( 0.4fmol/孔 384孔板 ) 17.荧光检测范围：200-850nm 18.荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进，绘制扫描曲线，确定荧光光 谱特性 19.时间分辨荧光灵敏度：≤Eu 40 fM ( 4 amol/孔384孔板 ) 20.荧光偏振灵敏度：≤1.2 mP @ 1 nM 荧光素 21.发光波长范围：300-700 nm 22.发光灵敏度：≤10 amol /孔 ATP闪光分析 ( 96孔 ) ▲23.探头自动扫描：探头高度可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度。 ▲24.高精度孔域扫描：可选99×99点矩阵扫描，并可根据样品形状选择扫描区域大小 25.兼容版型：6-384孔板，支持兼容微量检测板，用于低至2ul核酸蛋白样品分析 26.软件:正版中英文仪器控制及数据分析软件,可对原始数据进行多重运算，自动背景扣除，可根据需要设定参照值，并根据标准曲线自动运算样品浓度，可运算动力学反应速率，给出最大、最小及平均反应速率，并可进行EC50、3D扫描和Z-Prime等统计学分析 27.高通量活细胞培养自动化兼容：可外接高通量活细胞培养装置，支持最多8块96或384孔微孔板同时进行活细胞培养及监测 ▲28.需提供原厂商或总代理授权及售后服务承诺书 29.配置：多功能酶标仪主机一套（四光栅及滤光片双光路系统包括紫外-可见连续波长吸收光模块、荧光顶板及底部模块、化学发光模块、时间分辨荧光模块、荧光偏振模块）；中文仪器控制及数据分析软件一套；16通道微量检测板一块；国内采购电脑一套。 | 台 | 2 | 550,000.00 | 1,100,000.00 |
| 合计金额：（大写）人民币 伍拾万元整 |  |  |  |  | （小写）¥3,820,000.00 |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期：5年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有货物必须是签订合同之日前 半年 内生产的产品，。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写其他补充事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日