附件：

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | X射线衍射仪 |  | 1.布鲁克/D8 DISCOVER 2.马尔文帕纳科 3.日本理学/SmartLab | 1. 设备规格及主要技术参数 1.1 X射线光源部分 1.1.1 X光管类型：陶瓷X光管，Cu靶 1.1.2. X光管最大功率：≥2.2 kW 1.1.3 X光管焦斑：0.4 x 12 mm 1.1.4 高压发生器最大输出功率：≥3kW 1.1.5 高压发生器电流电压稳定度：优于0.005% (外电压波动10%)时 1.2 测角仪 1.2.1 采用光学编码器技术与步进马达（或者直流马达）双重定位 1.2.2 扫描方式：Theta/Theta 立式测角仪，样品水平放置 1.2.3 测角仪半径：≤280 mm，入射光半径和衍射光半径均可连续改变 1.2.4 2θ转动范围：-110°～168°（根据附件） 1.2.5 可读最小步长：0.0001° 1.2.6 验收精度：国际标准样品现场检测，全谱范围内所有峰的角度偏差不超过±0.01度。 1.3. 半导体阵列探测器 1.3.1 探测器大小：宽≥14mm；长≥16mm 1.3.2子探测器大小：≤75μm； 1.3.3 探测器整体背景噪音：< 0.1 cps； 1.3.4 能量分辨率：探测器本能量分辨率（无需在光路上使用任何类型的镜子、滤波片或者单色器的情况下）小于1000eV(相对于 CuKa能量分辨率小于12.5%)，能去除荧光，降低背景，降低检出限。 1.3.6 适合Cu、Co、Cr、Mo、Ag等波长 1.4 样品台 1.4.1 可放置样品厚度≥18mm，样品尺寸直径≥50mm 1.4.2 粉末样品架20个，零背景样品架2个，块体样品架4个； 1.4.3制样附件一套。 1.5 仪器控制和数据采集系统 1.5.1 计算机：四核主频3.3G Hz以上，8G 内存，1T HD，CD-RW，24”LED显示器，网卡，Windows10 64位操作系统 1.5.2 仪器控制和数据采集软件 1.6 应用软件：满足以下功能 1.6.1 数据处理：背景、平滑、扣除Ka2、寻峰、积分、自定义打印模板等等。 1.6.2 物相检索：含原始数据直接检索功能；单峰和多峰检索。 1.6.3 物相定量相分析：RIR、结晶度、内标法等多种定量方法。 1.6.4 晶粒大小 1.6.5 全谱拟合功能 1.6.6 最新正版数据库 1.7 循环水冷系统 1.7.1 满足相应系统连续满功率运行 1.8. 工作条件 1.8.1 电源电压: 单相220V±10% 50Hz±1%； 1.8.2 工作温度: 10℃～+40℃； 温度梯度：≤2℃； 1.8.3 相对湿度：20%~80%（无凝结）； 1.8.4 提供设备安装及实验室设计装修相关服务。 2．保修期：整机一年，光管两年或4000小时（先到为准）。 | 套 | 1 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 |
| 2 | 单晶X射线衍射仪 |  | - 日本理学XtaLAB Synergy-R - 布鲁克 - D8 DISCOVER - STOE -STOE IPDS II | 1、X射线发生器：微焦斑旋转阳极铜靶，1200W功率；配密封垫5套；灯丝30根。 2、四圆高精度光学编码kappa测角仪； 3、X射线光子直读探测器，实现快速检测； 4、液氮低温吹扫单元，低温用于稳定晶体结构，以及保护不稳定晶体 5、AutoChem结构解析软件，用于分析数据 | 套 | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 合计金额：（大写）人民币 伍拾万元整 |  |  |  |  | （小写）¥5,480,000.00 |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期：5年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有货物必须是签订合同之日前 半年 内生产的产品，。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写其他补充事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日