附件：

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 小动物活体成像&CT 系统 |  | - Revvity/Spectrum+PreciScan - NEWTON 7.0FT-500 3.Aniview 600 | 1.工作条件 1.1电源：220±5%V，50～60Hz。 1.2环境温度：10-25˚C。 1.3环境湿度：不大于60%相对湿度。 1.4可与配套小动物气体麻醉系统兼容使用 2.技术性能 2.1*具备三维生物发光及三维荧光成像功能，能够获得成像动物横断面、矢状面及冠状面任意层面的光学信号图像及三维重建影像，能够对信号源体积、深度、强度、细胞数进行三维定量分析，需要提供文献证明至少三篇； 2.2探测器采用顶置式背照射、背部薄化科学一级CCD相机，检测器工作温度达到绝对-90℃，温度可视化（制冷温度提供软件截图证明）； 2.3*背照式CD相机达到以下指标：芯片尺寸2.7cm x 2.7cm，有效像素数量：2048 x 2048，量子效率≥80%（500-700nm）； 2.4产品采用定焦镜头，最大光圈可达f/1.1，且光圈系数可调； 2.5#系统最小检测光子数≤70光子/秒/弧度/平方厘米，检测灵敏度达到可检测小鼠皮下少于20个生物发光细胞（可提供被SCI收录的证明文献两篇）； 2.6*荧光光源采用近红外增强型金属卤素灯的产品， 2.7*荧光光源覆盖波段： 400-1000nm全波段连续光谱； 2.8*光源功率不低于100瓦； 2.9具备荧光反射及底部点透射光路； 2.10具备激光扫描器的产品，用于三维成像时动物体表拓扑结构的绘制； 2.11激发光滤片转轮可同时装载12个滤片，标配滤片数量10个； 2.12*发射光滤片转轮可同时装载24个滤片，标配滤片数量18个，直径达到55mm及以上； 2.13#滤光片采用精密的离子束溅射(IBS)技术进行硬涂层处理，使用寿命长，透光率高于90%，截止深度OD≥7； 2.14#配备中性密度滤光片，用于校正组织吸光特性的差异； 2.15#产品具备荧光光谱分离功能，能够进行光谱的扫描，纯光谱提取，可提供被SCI收录的证明文献2篇； 2.16*可以与Micro CT联用进行多模式成像，通过光学成像提供功能信号，如肿瘤、药物、基因表达等信号，利用Micro CT显示解剖学结构，可以提供多模式图像的断层信息及三维图像，提供至少SCI两篇文献证明。 2.17#成像视野可调，最小视野≤4cm×4cm，提供软件截图； 2.18成像视野范围可调，最大视野范围22.5cm × 22.5cm； 2.19#动物载物台温度可控（20-40℃），采用加热板方式，加热更迅速，且即时温度可通过软件显示； 2.20#拍摄分析软件具备细胞发光曲线测定功能，软件可以根据孔板成像数据，自动计算细胞的发光曲线及单细胞发光强度； 2.21仪器经过NIST标准发光板的绝对校准，保证不同系统的感光能力一致； 2.22#标配软件包含图像获取及数据分析模块，具备生物发光及荧光三维结果定量方法，能给出光学信号在体内的深度、发光体积、定位、三维发光强度等三维定量信息，并结合细胞或荧光探针的体外微孔板成像结果，给出体内发光细胞的数量或荧光探针的浓度信息； 2.23#标配软件内置了市场上超过50种荧光探针的光谱信息，提供软件截图； 2.24具备气体麻醉系统，蒸发罐、真空泵、流量控制、尾气吸收等装置均一体化集成，且具备预麻醉盒，用于小鼠成像前的预麻醉处理，可同时麻醉三只以上小鼠。 2.25#投标仪器型号国内用户量大于50个 2.26#投标仪器系列发表SCI文献＞100篇 3.配置清单 3.1成像仪主机1套； 3.2电脑工作站1台，其中操作系统为Windows 10、核心处理器为Nvidia Quadro P620 2GB或以上、内存容量不低于32GB、硬盘容量不低于2T、显示器为尺寸不低于24”、标配网卡及DVD 刻录光驱、标配USB 2.0接口； 3.3图像获取1套及分析软件； 3.4一体式气体麻醉系统1套； 一、配置清单。 1.Micro CT主机1 台 2.图像处理工作站1台 3.扫描进样管 1套 4.不间断电源UPS 1套 5.辐射剂量仪 1个 6.Micro CT图像采集分析软件1套 二、工作条件 工作温度范围：10℃-30℃； 工作湿度范围：80% 以下； 电源要求：220V（10％）/50Hz。 三、技术参数 1、 X光光源 1.1★光源焦点最小尺寸：5µm 1.2最大管电压：90kV, 电压范围连续可调 1.3 ★X光源最大管电流≥200 μA； 1.4功率：≥8W 2、 X光探测器 2.1 X光探测器类型：CMOS平板探测器 2.2 探测器有效面积≥140mm x 110mm 2.3★ X光探测器像素：≥650万像素 2.4单个像素尺寸≤50µm 2.5探测器帧率：≥18fps 2.6探测器像素合并方式至少包括：Bin1，Bin2 3、空间分辨率 3.1最高重建分辨率：≤2µm。 3.2像素分辨率：≤4µm。 3.2 ★空间分辨率：≤10µm（10%MTF）。 4、扫描参数： 4.1扫描直径：≥40mm。 4.2扫描长度：≥40mm。 4.4 扫描床套装：直径10mm、15mm、30mm、40mm四种规格扫描管。 4.5扫描方式：连续扫描或单步扫描。 4.6★扫描时间：各种分辨率均可实现2分钟快速扫描。 5、断层重建 5.1★重建方式：GPU加速重建，实时在线重建，扫描的同时同步进行重建，扫描结束后即可查看重建结果；同时支持离线重建，扫描完成后也可以批量离线重建。 5.2重建最大像素数量：≥8Kx8K像素； 5.3重建速度：≤15秒（512x512x100）； 7 、配套图像获取及软件分析系统 7.1 配备CT控制台软件 7.2 ★配备图像分析软件 7.3 ★配备CT重建软件 7.4 具备横断面、冠状面、矢状面三视图浏览功能 7.5 具备图像窗宽、窗位调整，缩放等功能 7.6 具备导出DICOM、bmp等图像格式功能 7.7 具备三维渲染功能，可对三维数据进行阈值调整、切割、旋转、缩放等 7.8 具备骨骼分析功能，可分析骨体积分数、骨小梁数量、厚度、间隙等参数，可分析骨密度。 7.9★用户可订制软件 8、电脑工作站 8.1系统：64位Windows 10； 8.2处理器：8核以上处理器； 8.3内存：128GB 8.4显卡：24GB独立显卡 8.5硬盘：32TB SATA 8.6显示器：27' LCD 8.7 DVD+/- RW驱动 8.8 QWERTY键盘 8.9光学鼠标 6、★辐射防护，辐射自屏蔽机架：仪器表面X射线辐射剂量率<0.25µSv/h | 套 | 1 | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 |
| 合计金额：（大写）人民币 伍拾万元整 |  |  |  |  | （小写）¥5,900,000.00 |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期：5年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有货物必须是签订合同之日前 半年 内生产的产品，。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写其他补充事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日