附件：

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 全光谱流式细胞分析系统 |  | - Bruke/tims TOF Pro2 - Waters/Select Series Cyclic - Thermo Fisher/Orbitrap Exploris 240 | 1. 流式主机参数： ▲1.1配备≥五根固态激光器350±5nm(≥60mw)，405nm(≥200mw)，488nm(≥150mw)，561nm(≥150mw)，637±5nm(≥140mw)，不小于48个荧光探测器和≥2个散射光探测器。 1.2 光路：5激光立体空间激发方式，至少实现48色荧光同时分析。 1.3 电子系统类型：超低噪VPX电子系统，确保极低含量样本有效检出。 ▲1.4检测器类型：配备高性能独立光电倍增管（Photomultiplier）检测器，完成对单激光器十四个甚至更多的光信号的收集，检测器配置可单独灵活更换，无需成套更换。 ▲1.5 光电倍增管电压（非增益）可调范围：1-999V，以保证检测灵敏度和稳定性，及微弱荧光和高强荧光可同时分析。（需提供佐证材料包括不限于制造商印制的彩页、具有检测资质的机构出具的检测报告等）。 1.6 分辨率：PI标记鸡红细胞核，G0/G1期全峰宽CV<3%。 1.7 荧光检测灵敏度：FITC≤80MESF，PE≤20MESF，APC≤70MESF。 1.8 样本获取速度：≥40,000个细胞/秒。 1.9 检测颗粒大小： 0.5-50um 。 1.10进样针自动清洗系统：换样时自动清洗进样针内的残余样本，避免样本之间的交叉污染，交叉污染率<0.5%。 ▲1.11同时搭载补偿算法和光谱算法：机器软件具备多色荧光补偿功能和自动光谱解析功能，并能同时实时切换。 ▲1.12液流动力：液流由气压泵驱动正压上样方式，非蠕动泵或注射泵方式，无需更换管路，液路稳定。 1.13液流模式：高速、中速、低速、高灵敏度模式。 1.14配备独立的≥10L鞘液桶及≥10L废液桶。 1.15石英流动室：内部横截面积为 ≥430 x 180 µm，外表面有抗反射涂层，可实现最佳激光传输。 1.16上样管类型：标准流式管上样。 2.数据分析。 2.1高维多参数光谱细胞分析系统仪工作站、数据采集及分析软件。 2.2使用全数字信号系统，用户界面直观易掌握，将仪器设置、质量控制、数据分析和管理均置于软件控制之下，具备自动延迟时间校准功能。 2.3软件可独立控制每个激光器开启关闭及调整激光器功率。 2.4软件能以任意参数或任意参数的逻辑运算作为阈值设定条件，有效的排除杂信号，无效信号的干扰。 2.5软件具备多用户模式，保护研究者数据私密性。 2.6软件采用多层级数据管理模式，方便不同实验室数据管理。 2.7软件可设置网格，方便调整流式图形大小及位置的一致性。 2.8软件同时具备手动设门工具和自动设门工具。 2.9脉冲处理系统:能同时分析脉冲信号峰值高度、脉冲积分（面积）及脉冲宽度,用脉冲宽度和面积区分双连体细胞（如假四倍体细胞）。 2.10用户可利用散点图，密度图，等高线图，柱状图分析数据，图像可以任意放大缩小，不同文件的图像可以叠加在一起。 ▲2.11准确报告仪器性能基线，仪器性能追踪（20点质控图），自动调整电压、激光参数，提高仪器设置的精确性，保证不同时间检测数据的一致性。保证数据的精确性，有效保证仪器的状态，及实验的时间连续性和室间稳定性，不同时间实验的重复性、可比性。 3.配备数据处理用电脑（主流品牌机）：配置不低于：≥34英寸显示屏；处理器 Intel core i7或更高；内存：≥16GB；硬盘：≥1TB数据存储空间；Windows操作系统。 4.细胞分析系统：提供机器，试剂耗材及分析软件全套解决方案，用户可以定制化靶向检测Panel；从样本到文库，整个实验流程可在两天内完成。 | 台 | 1 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 |
| 合计金额：（大写）人民币 伍拾万元整 |  |  |  |  | （小写）¥6,800,000.00 |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期：5年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有货物必须是签订合同之日前 半年 内生产的产品，。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写其他补充事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日