附件：

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 |  | 品牌型号、生产厂家 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 1 | 高分辨离子淌度四极杆飞行时间质谱仪 |  | - Bruke/tims TOF Pro2 - Waters/Select Series Cyclic - Thermo Fisher/Orbitrap Exploris 240 | 1.主要应用范围 1.1 化合物分子式确认和未知物分子式推断，有机化合物的定性定量，目标化合物和未知物的筛选、定量、确证; 1.2 带CCS值的淌度分离，可进行同分异构分离； 1.3 痕量多目标物质的快速筛查; 1.4 代谢组学分析：代谢物鉴定和定量分析，代谢通路研究； 1.5 多肽、蛋白、核酸分析； 1.6 蛋白质组学分析：使用二级质谱进行大规模高通量的蛋白质鉴定；翻译后修饰蛋白质组学；定量蛋白质组学，包括非标记定量、标记相对定量、以及目标蛋白质的绝对定量；蛋白相互作用研究； 1.7 药物开发：小分子或大分子药物分析；药物筛选或新药发现；基于组学技术的药物作用基理研究；药用作用靶点发现。 2.技术参数 2.1 质谱仪技术规格 2.1.1 离子源采用逆向反吹干燥气体加热 2.1.2 捕集型离子淌度可以将单电荷离子与多电荷离子完全分离开，在复杂蛋白组学分析时，可以屏蔽单电荷的干扰，得到更高质量的 MS2谱图。 2.1.3 非轴线型的气体辅助喷雾，可承受流速高达1 mL/min 2.1.4 玻璃毛细管，起到将大气压与真空系统隔离和产生电压差的目的 ▲2.1.5 具备离子淌度功能，可测定CCS值，离子淌度分辨率≥100 ▲2.1.6 四极杆质量过滤器，质量范围20-3000m/z 2.1.7 离子淌度分辨率可调节，共三种不同的离子淌度分辨率模式可供选择 2.1.8 进样口喷针部分电压为零，利于HPLC的联接，安全可靠。 2.1.9 飞行时间质量分析器采用单次反射模式。 2.1.10 可正负离子切换，且飞行管配有先进的水冷恒温温控装置。 2.1.11 五级真空差动系统 2.1.12 TOF分辨率：采用V模式条件，在45 Hz扫描速度下，可以保证分辨率 ≥60000 。 2.1.13 准确度：内标校准：平均误差 ≤ 0.8 ppm、外标校准：平均误差 ≤ 2 ppm 2.1.14 不需要利用第二个喷雾器进行实时质量轴校正 2.1.15 同位素丰度真实值与理论值比率偏差(用TOF-MS Tuning Mix m/z=622、922、1522测试)：＜2% 2.1.16 离子淌度准确度（内标校正）：≤ 0.5% 2.1.17 MS采样频率：≥ 50 Hz 2.1.18 MS/MS采样频率：≥ 120 Hz ▲2.1.19 质量范围： 高达20,000 m/z，可由软件自动设定 2.1.20采集模式：全4D-采集模式（dda-PASEF, dia-PASEF, prm-PASEF） 2.1.21灵敏度： MS：1pg/uL利血平（m/z 609），信噪比>100: 1 RMS。 MS/MS模式：消耗量为2.5fmol多肽Glu-Fibrinopeptide B时，二价离子的碎片离子y’中最强峰信噪比≥50:1。 2.2液相色谱仪技术规格 2.2.1自动进样器 定量环：20 μL 进样范围：1 – 10 μL (部分进样)或 20 μL (满环进样) 样品盘容量：2 个54 位进样盘或 96 孔板或384孔板。 样品盘控温范围：低于室温15℃ 2.2.2泵参数 泵：单动式注射泵 流速：50 – 2000 nL/min 样品上样方式：通过压力驱动上样 上样泵流速（压力）：上样泵按照设定的压力进行上样，上样泵最大压力1000bar 梯度延迟体积：< 400 nL 压力上限：1000 bar 2.2.3柱温箱 柱温箱温度：25- 60℃ 柱温准确度：+/- 0.5°C 2.3软件 2.3.1 Compass 软件包，用于HPLC和timsTOF控制，数据采集和处理，以及数据分析。 2.3.2 ProteoScape 蛋白组学分析软件 2.3.2.1软件是基于GPU的数据库检索平台，可与质谱数据采集电脑通讯进行实 时数据库检索，大幅提高数据检索速度； 2.3.2.2可通过网络浏览器远程进行结果查看； 2.3.2.3可预设QC或样本搜库结果可接受标准，智能决定样本序列表的运行与停止，以节省珍贵的样本与机时； 2.3.2.4支持timsTOF 系列质谱dda-PASEF和dia-PASEF采集模式下数据的蛋白 质定性定量和翻译后修饰分析； 2.3.2.5软件包含TIMScore™ 功能将 CCS 测量值与软件预测值进行比较，通过 引入 CCS 维度打分并进行谱图判定来提升多肽鉴定置信度； 2.3.2.6内嵌BPS Novor 模块可实现不依赖数据库的实时从头测序分析，适合肽 组学、免疫肽组学、宏蛋白组学等应用场景分析。 3.配置要求 3.1高分辨离子淌度质谱仪主机1套 3.2纳升液相色谱1台 3.3蛋白组学分析软件1套 3.4不间断电源 1套 3.5氮气发生器 1套 若投标人选择进口产品参与投标，投标文件中必须提供生产厂家或代理商针对本项目的授权委托书及售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 |
| 合计金额：（大写）人民币 伍拾万元整 |  |  |  |  | （小写）¥7,300,000.00 |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期：5年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有货物必须是签订合同之日前 半年 内生产的产品，。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在8小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30日内 全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、其它要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （填写其他补充事项） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日