附件3

服务采购需求

本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| 一、物品参数需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购服务名称 |  | 参考 | 数量 单位 | 项目要求及服务参数需求 |
| 1 | 高通量小动物中药药性快速检测系统（研制版）仪器设备询价（重二） |  | / | 1台 | （一）设备用途 高通量小动物中药药性快速检测系统（研制版）用于在恒湿环境中多只小动物对不同温度适应性、选择性差异研究，快速评价民族药、中药药性及功效。 （二）性能要求 1、技术特点：可同时将多只实验小动物进行对照试验，实验环境保持恒温恒湿状态，小动物四肢接触不同温度区域，通过识别技术，同时记录小动物接触到不同温度后所停留的时间。全程自动监测，无需人员记录。实验时间可持续1-2天时间，实现对小动物的生活动态持续观察。 2、操作屏幕≥8英寸的触摸屏，箱体内部的温度，湿度，二氧化碳浓度均可控制。 3、箱体分为内外两层，内层为控温区，外层为恒温恒湿箱的外壳。 4、箱体内层的温度精度2℃，温度均匀度2℃，温度范围5-40℃，湿度范围30-85%RH 5、箱体内层底板控温区，共分为九个区域，温度精度2℃，温度均匀度2℃，温度范围5-40℃ 6、箱体内有高灵敏度识别区，可同时识别并记录九个区域内多只小动物的行动轨迹 7、箱体内有实时监控系统，可通过电脑观察箱体内情况 8、通过外置的循环系统提供冷热源，避免内部噪音影响小动物 9、箱体内可以全天候监测箱内温度、CO2、湿度、光照强度等参数 10、箱体内层底板九个控温区可直接设置温度，并实时显示当前温度 11、可同时进行实验成年小白鼠数量＞5只 12、实验数据可通过USB数据线导入电脑 13、配置清单： 13.1、主机一台（不含电脑） 13.2、相关配件若干 |
| 二、商务需求 |  |  |  |  |  |
| 服务期限及地点 |  | 1、服务期限：合同签定之日起30个工作日内。 2、服务地点：广西中医药大学。 3、设备质保期：自交机验收之日起一年内。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 合同约定时间完成任务，采购人在项目完成并验收通过后2个月内，凭服务商开具的上月发票以及相应条款凭证，支付服务费用。 |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | ▲1、需要服务方30个工作日内完成仪器设备研制； ▲2、本项目按服务费用内进行报价，报价必须含以下部分：①采用全包方式即合同金额，包括一切人工费、仪器设备安装费、调试费、税费等一切费用； ▲3、服务商应采取合理措施保障服务的安全性，自愿承担一切风险和责任。如因检测中可能遭受的任何纠纷或损失应当由供应商承担全部责任； ▲4、服务商应充分考虑供货成本及参数要求再进行报价，如供应商低价恶意竞价、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物及资质要求无法满足参数要求的，采购人将按虚假竞标处理，并保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，追究投标人的法律责任，由此引发的一切后果由投标人承担。 |  |  |  |